宁远县市场监督管理局

行政处罚决定书

宁市监案处字〔2022〕112号

当事人:宁远县妇幼保健计划生育服务中心

统一社会信用代码：12431126447886792D

法定代表人姓名：胡冬梅

住所（住址）：宁远县九嶷南路黄家岭   号

2022年8月1日，我局执法人员在开展药品经营和使用检查时，发现宁远县妇幼保健计划生育服务中心未按说明书和标签标示的要求贮存医疗器械，涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》的规定。执法人员于8月9日报请局领导审批，进行了立案调查。

经调查，当事人宁远县妇幼保健计划生育服务中心于2022年4月4日从湖南德信医疗器械有限公司购进医疗器械“血细胞分析用溶血剂”， 供本单位使用，进货时索取了供应商资质证明和产品合法证明文件，有合法的进货单据，进价为每箱5040元，共进了一箱 。上述产品外包装标示：医疗器械备案凭证号为苏宁械备20170021号；生产企业：迈瑞南京生物技术有限公司；贮藏使用方法：本品使用温度15℃-32℃，开瓶后使用期为60天；生产日期2021年09月14日；有效期至2023年9月13日；产品批号;2021091412; 规格型号：P/N105-012182-00/1L 。当事人将上述医疗器械贮存在本单位检验科常温区，我局执法人员2022年8月1日对当事人进行现场检查时贮存区域温湿度计显示温度为摄氏35℃，当事人没有按产品说明书和标签标示贮存医疗器械。2022年8月9日我局执法人员对当事人贮存“血细胞分析用溶血剂”的情况进行了复查，当事人已将产品贮藏在空调室内，已符合产品说明书和标签标示的要求。当事人使用上述产品后没有造成后果。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、 当事人的《营业执照》、《医疗机构执业许可证》复印件各一份，证明当事人的身份及购进和使用医疗器械的合法性。

2、《宁远县市场监督管理局现场检查笔录》1份，现场拍摄的当事人贮存医疗器械和产品外包装照片5张，证明当事人未按说明书和标签标示的要求贮存“血细胞分析用溶血剂” 的实事。

3、《宁远县市场监督管理局询问笔录》1份及被询问人杨剑胜身份证复印件1份，证明当事人未按说明书和标签标示的要求贮存“血细胞分析用溶血剂”及购进“血细胞分析用溶血剂”时索取供应商资质和产品合格证明文件的有关情况。

4、当事人提供的“血细胞分析用溶血剂” 的购进发票、供应商资质证明及产品合格证明文件复印件，证明当事人购进“血细胞分析用溶血剂”的合法性。

以上证据查证属实，已由当事人确认签字，并且无异议，具有真实性、合法性、关联性。本局作为定案依据予以采信。

当事人宁远县妇幼保健计划生育服务中心未按说明书和标签标示的要求贮存医疗器械 ，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十七条“运输、贮藏医疗器械，应当符合医疗器械说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证医疗器械的安全、有效。”的规定，属于未按医疗器械说明书和标签标示的要求贮藏医疗品械的行为。

对照《中华人民共和国行政处罚法》和《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》，当事人涉案的案值不大，没有造成严重后果。且案发后，当事人能主动改正，积极配合调查，提供有关情况。当事人具有从轻处罚的情节。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十八条第一款第（三）项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，处1万元以上5万元以下罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械；”的规定，经研究决定，给予当事人如下处罚：1、责令改正；2、罚款人民币10000元。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内履行上述处罚决定，并将罚款缴至银行（收款单位：宁远县财政局非税收入汇缴结算户，账号：43001585071052506750，开户行：宁远县建设银行）。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）（三）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，经催告后仍不履行的，将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向宁远县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向道县人民法院提起行政诉讼。

宁远县市场监督管理局

2022年8月16日